## Sheet1
Distribuição de dados na memória EEPROM 1k
Versão | Autor | Data
v0: release inicial | Guillermo Bestard | 2020-04-19
v0.1: revisão | Daniel Muñoz | 2020-04-20
v2.0: | Guillermo Bestard | 2020-05-01
v2.1: | Gabriel Williams | 2020-05-13 | ** ALTERACAO DO ENDERECO EE_EQU
--> Armazenamento de valores máximos e mínimos das variáveis de interesse em ponto fixo com 1 casa decimal (se precisar). Guillermo, algumas variáveis vão precisar ponto flutuante 32 bits.R/ Daniel, para armazenamento a maioria não precisa. Apenas os ganhos dos sensores poderiam precisar porque serão usados em multiplicações.
--> Armazenamento da ocorrência de alarmes e maior tempo de reconhecimento dela em segundos (4 minutos max).
--> Desenho extensivo considerando uma quantidade grande de recursos no microcontrolador selecionado (1Kbyte = 1024 localizações de 1 byte). No caso de outro microcontrolador é possível juntar parámetros na mesma localização de memória.
Bloco | Endereço inicial do bloco | ID | Variável | Faixa | Bytes
Config. do equipamento EE_EQU | 0 | 0 | ID do OxigStation | 1-65534 | 2
|  | 1 | Offset medição de pressão | 0-1023 | 2
|  | 2 | Ganho medição de pressão | 0-1023 | 2
|  | 3 | Sensibilidade sensor de pressão | 0-1023 | 2
|  | 4 | Valor mínimo para considerar o sensor de pressão desligado | 0-1023 | 2
|  | 5 | Offset medição de fluxo | 0-1023 | 2
|  |  | Ganho medição de fluxo | 0-1023 | 2
|  |  | Sensor de fluxo desligado | 0-1023 | 2
|  |  | Offset medição de % da bateria | 0-1023 | 2
|  |  | Ganho medição de % da bateria | 0-1023 | 2
|  |  | Valor mínimo de % da bateria | 0-100 | 1
|  |  | Número do OxigPanel (SSID WiFi) | 0-255 | 1
|  |  | Configuração do motor | 0-255 | 1
|  |  | Debounce time | 0-255 | 1
|  |  | a[5] | 5*(0-1023) | 10 | "a" e "b" são arrays contendo constantes de calibração do sensor de fluxo, sendo "a" e "b" coeficientes angular e linear, respectivamente
|  |  | b[5] | 5*(0-1023) | 10
| SOMA PARCIAL |  |  |  | 44
Config. da respiração EE_RES | 50 | 0 | Data da configuração | 0-30/1-12/20-99 | 3
|  | 1 | Idade | 0-127 | 1
|  | 2 | Sexo | 0-1 | 1
|  |  | Modos de ventilação | 0-3 | 1
|  |  | Modo de disparo | 0-1 | 1
|  |  | Volume corrente [mL] (VC) | 350 - 700 | 2
|  |  | Pressão controlada [cmH2O] | 30 - 40 | 1
|  |  | *Tipo de fluxo (o que significa?) | 0-1 | 1 | *Tipo de fluxo: se o controle é por pressao, volume, etc
|  |  | PEEP [cmH2O] | 5-25 | 1
|  |  | FiO2 [%] | 50 ou 100 | 1
|  |  | Frequência respiratória [rpm] | 10-30 | 1
|  |  | Fluxo [L/min] (calculado a partir de VC e rpm) | 3.5 - 21.0 | 4
|  |  | Relação I:E | 1:1 - 1:3 | 1
| SOMA PARCIAL |  |  |  | 19
Config. das alarmes EE_ALA | 80 |  | Mínimo de volume corrente [mL] | 0-700 | 2
|  |  | Máximo de volume corrente [mL] | 0-700 | 2
|  |  | Mínimo de pressão [cmH2O] | 0-40 | 1
|  |  | Máximo de pressão [cmH2O] | 0-40 | 1
|  |  | Mínimo de volume minuto [mL/min] | 0-21000 | 2
|  |  | Máximo de volume minuto [mL/min] | 0-21000 | 2
|  |  | Mínimo de frequência respiratória [Ciclos/min] | 0-30 | 1
|  |  | Máximo de frequência respiratória [Ciclos/min] | 0-30 | 1
| SOMA PARCIAL |  |  |  | 12
Registro de alarmes EE_RAL | 120 | 0 | Falha no fornecimento de energia elétrica | 0-1 | 1
|  | 1 | Ventilador desligado quando deveria estar em modo ventilação | 0-1 | 1
|  | 2 | Pressão de inspiração excedida | 0-1 | 1
|  |  | Pressão de inspiração não alcançada | 0-1 | 1
|  |  | PEEP não alcançada | 0-1 | 1
|  |  | Volume corrente excedido | 0-1 | 1
|  |  | Volume corrente não alcançado | 0-1 | 1
|  |  | Baixo nível de tensão na bateria | 0-255 | 1
| SOMA PARCIAL |  |  |  | 8
Estatística do paciente EE_STA | 160 | 0 | Volume corrente min [mL] | 0-700 | 2
|  | 1 | Volume corrente médio [mL] | 0-700 | 2
|  | 2 | Volume corrente max [mL] | 0-700 | 2
|  |  | Pressão min [cmH2O] | 0-40 | 1
|  |  | Pressão média [cmH2O] | 0-40 | 1
|  |  | Pressão max [cmH2O] | 0-40 | 1
|  |  | PEEP min [cmH2O] | 0-25 | 1
|  |  | PEEP média [cmH2O] | 0-25 | 1
|  |  | PEEP max [cmH2O] | 0-25 | 1
|  |  | Pressão de platô min [cmH2O] | 0-40 | 1
|  |  | Pressão de platô média [cmH2O] | 0-40 | 1
|  |  | Pressão de platô max [cmH2O] | 0-40 | 1
|  |  | Fluxo min [L/min] | 3.5 - 21.0 | 4
|  |  | Fluxo médio [L/min] | 3.5 - 21.0 | 4
|  |  | Fluxo max [L/min] | 3.5 - 21.0 | 4
|  |  | Frequência respiratória min [Ciclos/min] | 0-30 | 1
|  |  | Frequência respiratória média [Ciclos/min] | 0-30 | 1
|  |  | Frequência respiratória max [Ciclos/min] | 0-30 | 1
| SOMA PARCIAL |  |  |  | 30
TOTAL